Diaret-Prep.-CD 3.5

ФАРБУЮЧИЙ РЕАГЕНТ

Кат.№: h12306                                                                                                            3,7 ml

Кат.№: h12316                                                                                                            0,1  L

Кат.№: h12326                                                                                                      100x3,7 ml

НАЗВА:

Diaret-Prep.-CD 3.5

ВИКОРИСТАННЯ:

(тільки «in Vitro»  для   діагностики )

Diaret-Prep.-CD 3.5 використовується як фарбуючий реагент при додавання реагенту до проби цільної крові барвник зв’язує і одночас забарвлює ретикулоцити в гематологічному аналізаторі Cell-Dyn 3500/3700

ОПИС ТА ПРИНЦИПИ ДІЇ:

Встановлення кількості ретикулоцитів у пробних мазках цільної крові регулярно виконується у лабораторіях лікарень для визначення еритропоетичної активності у пацієнтів. Diaret-Prep.-CD 3.5 містить тіазиновий барвник для нуклеїнових кислот. При додаванні реагенту до проби цільної крові барвник зв’язує і одночас забарвлює поліаніони(ретикулоцитну рибосомну РНК), які випадають в осад із формуванням сітки або ретикулума. Після цього забарвлення ретикулоцити визначаються у проточному елементі Cell-Dyn 3500 шляхом вимірювання інтенсивності розсіювання світла забарвленими клітинами під кутом 10 та 90 градусів.

АКТИВНІ КОМПОНЕНТИ:

калій хлорид		 < 0,2 %

буфер        		 < 1,2 %

Новий Мелитеновий Синій	 < 0,4 %

стабілізатор        		 < 0,01 %

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- Використовуючи фарбуючий ретекулоцитний розчин потрібно дотримуватись обережності,     уникати контакту зі шкірою та одягом Цей розчин містить тіазиновий барвник. Необхідно використовувати відповідний захисний одяг.У випадку контакту зі шкірою негайно промити великою кількістю води. При ковтанні викликати блювотиння та звернутися до лікаря. .

- Зберігати ректив закритим, коли він не використовуються.

- Взірці, проби і всі матеріали, які перебувають в контакті з нами, необхідно розглядати як такі, що здатні переносити інфекцію, а отже утилізувати з належною обережністю.

- Не використовуйте реактив після дати закінчення терміну, вказаному на етикетці.

•    Використовуйте апробовані GLP- методи при

роботі з реагентами.

•    Слід  уникати бактеріального  зараження

реагентів, у протилежному випадку будуть

одержані помилкові результати аналізу.

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

1.Особа, яка вводить реагент, повинна бути кваліфікованим працівником лабораторії.

2. Реактив м’який і стабільний до відбору реактива відносно зразка цільної крові.Залиште реактив при  кімнатній температурі на 24 години

3. Піпеткою  20 мл цільної крові капнути в кожну помічену ретикулоцитну трубку і акуратно перемішати.

4. Інкубаційний період зразка 15 хвилин  при кімнатній температурі (15-30 0C)..

5. Аспірація пофарбованого зразка  вашого гематологічного аналізатора Cell-Dyn

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Реагент э стабільний протягом 6 місяців після виготовлення при зберіганні в темному місці в закритій тарі при температурі  15–350C. Термін придатності вказаний на етикетці. Реагент з ознаками забруднення або нестабільності, а саме каламутності та зміни кольору, необхідно замінити.

Не використовувати реагент, що піддавався замерзанню.

Встановлений на аналізатор реагент є стійкий протягом 60 днів.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Отримані результати повинні бути в межах специфікації аналізатора.

ОБМЕЖЕННЯ

Реагент необхідно використовувати  при  температурі від 15 до 350C. Виміряні  параметри можуть неточними внаслідок впливу вибірок з відхиленням.Ознаки таких умов наведені у інструкції оператора. У випадку виникнення таких умов порівнюйте всі виміряні або обчислені параметри еталонними методами.

Реактиви Diagon можуть  використовувати лише у поєднанні з іншими реагентами Diagon. У випадку поєднання з реагентами інших виробників можуть бути одержані помилкові результати.

МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ,

АЛЕ НЕ ВХОДЯТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Cell-Dyn 3500/3700 hematology analysers.

Diaton-CD 3/3.5 Diff.

Cat. No.: h12301 20 L

Diasheath-CD 3/3.5

Cat. No.: h12302 20 L

Dia-Rinse-CD 3.5

Cat. No.: h12303 20 L

Dialyse-VIC-CD 3.5

Issue: PI-12326.en/06.01.2006. Version: 1

Printed: 2006.08.24. 2/2

Cat. No.: h12305 5 L

CELL CLENZ

Cat. No.: h50111 0,05 L

Pipettor

ВИМОГИ ЗРАЗКА:

Diaret-Prep.-CD 3.5 Dye призначений для використання зі зразками крові, забір яких здійснювався за допомогою вакутейнерів з ЕДТА антикоагулянтом. Зразки до гематологічних аналізаторів можуть зберігатися до 8 годин при температурі  16-30 С або до 24 годин після забору при охолодженні до температури  2-8 С. ).

ВИРОБНИК

DIAGON LTD., Угорщина

ТОВ "АЛЬБАМЕД" - компанія, яка здійснює підтримку в забезпеченні лабораторій України
м.Київ, вул. Підлісна 1, оф. 27

Телефон:+380675096491,

Телефон:+380677725778,

Телефон:+380930044002,

E-mail:albamed.ua@gmail.com

albamed.com.ua