Diaton-NK Diff. Diluent

РОЗРІДЖУЮЧИЙ РЕАКТИВ ЦІЛЬНОЇ КРОВІ

Кат. №: h19201									20 L

Кат. №: h19211 									 5 L

НАЗВА:

Diaton-NK Diff. Diluent

ВИКОРИСТАННЯ:

(тільки ‘in vitro” для діагностики)

Розріджувач Diaton-NK Diff. Diluent використовується для гематологічних аналізаторів Nihon Konden MEK 6102 ,6108 ,7118, 8118  як реактив РОЗБАВЛЕННЯ зразка цільної крові.

КОРОТКИЙ ОПИС:

Зразок цільної крові подається в аналізатор, де частина крові автоматично розводиться розріджувачем Diaton-NK Diff.Diluent  Частина цього першого розчину  ще раз  розводиться  за допомогою ділюентом  Diaton-NK Diff. Diluent Після цього другий розчин проби крові вводиться у імпедансний аналізатор, де вимірюється вміст кількості еритроцитів (RBC) і тромбоцитів (PLT). До решти першого розчину додається лізуючий реагент і вимірюється гемоглобін (HGB), кількість лейкоцитів  ( WBC), кількість лімфоцитів (LYM), середніх клітин (MID), кількість гранулоцитів (GRAN).

Для отримання найкращих результатів досліджень важливо виконувати всі рекомендації, описані в інструкції до аналізаторів.

АКТИВНИЙ ІНГРАДІЄНТИ:

хлорид натрію		 < 0,5 %

сульфат натрю		 < 1,2 %

буфер			 < 1,2 %

стабілізатор		 < 0,3 %

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

• Даний  продукт не містить  шкідливих компонентів та є безпечним . У випадку контакту зі шкірою або очима промити водою.

• Взірці, проби та всі матеріали, які перебували у контакті з ними,необхідно розглядати як такі, що здатні переносити інфекцію, а отже утилізувати з   належною обережністю.

• Не використовуйте реагенти  після завершення терміну придатності, вказаного на етикетці.

• Слід уникати  бактеріального зараження реагентів, у протележному  випадку будуть одержанні помилкові результати аналізу.

• Застосовуйте Апробовані Лабораторні Методи(GLP) при роботі з реагентами.

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:

1. Особа, яка вводить реагент, повинна бути  кваліфікованим працівником лабораторії.

2. Залишіть реактив при кімнатній температурі не менше , ніж 24 години .

3. Відкрутіть та зніміть ковпачок контейнера / пляшки.

Під’єднайте впускний клапан до контейнера/ пляшки.Затисніть ковпачок.

4. Під'єднайте  до апарата інші реагенти таким самим чином  (див. нижче розділ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ, АЛЕ НЕ НАДАЮТЬСЯ ).

5. Ретельно наповніть апарат реагентами. Додаткову інформацію Ви знайдети у інструкції до апарату.

6. При встановленні нової партії реагентів необхідно перекалібрувати апарат згідно зі вказівками, наведеними у інструкції до апарату

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ:

Реагент залишається  стабільним протягом 18 місяців з дати виготовлення при зберіганні в темному місці  у закритій тарі при температурі  15–350C. Термін придатності вказано на етикетці. Реагент з ознаками забруднення або нестабільності, а саме каламутності та зміни кольору, необхідно замінити. НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ  реагент, що піддався замерзанню

Встановлений на аналізатор реагент є стійкий протягом 60 днів.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

Отримані результати повинні бути в межах специфікації апарату.

ОБМЕЖЕННЯ:

Реагент необхідно   використовувати при  температурі 15–350C. Виміряні  параметри можуть бути  неточними внаслідок впливу вибірок з відхиленнями. Ознаки таких умов наведені у інструкції апарату (аналізатора). У випадку винекнення таких умов порівнюйте всі виміряні або обчиленні параметри еталонними методами

Реактиви Diagon можуть тільки використовуватися з іншим Реактивами Diagon. У випадку поєднання з реагентами інших виробників можуть бути одержанні помилкові результати .

МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ , АЛЕ НЕ НАДАЮТЬСЯ:

• Cell Counter (Nihon Konden MEK 6102,6108,7118,8118)

• Dialyse NK Diff.

Кат .№: h19202 			5 L

Кат .№: h19212                                1.L

• Diaclean-NK-Diff

Кат. №: h19203			 5 L

ВИМОГИ ДО ЗРАЗКА:

призначений для використання із зразками крові, забір яких здійснювався за допомогою вакутейнерів з ЕДТА. Зразки для гематологічних досліджень, можна, зберігати  до 8 годин при 16-300C або  24 години після взяття проби при охолодженні (2-80C).

Будь ласка,  для більш докладної інформації зверніться до інструкції з експлуатації. Вашого приладу

ВИРОБНИК:

DIAGON LTD.

Baross u. 52, 1047 Будапешт, Угорщина

Тел.: +36 1 3696500, Факс.: +36 1 3696301

ТОВ "АЛЬБАМЕД" - компанія, яка здійснює підтримку в забезпеченні лабораторій України
м.Київ, вул. Підлісна 1, оф. 27

Телефон:+380675096491,

Телефон:+380677725778,

Телефон:+380930044002,

E-mail:albamed.ua@gmail.com

albamed.com.ua