Diastromlyser-SYS-FD-II

ФАРБУЮЧИЙ РЕАГЕНТ

Кат.. N: h 23302           0.5L

НАЗВА:

Diastromlyser-SYS-FD-II

ВИКОРИСТАННЯ:

(“in Vitro” тільки для діагностики)

Diastromlyser-SYS-FD-II використовується як фарбуючий  реагент для фарбування лейкоцитів, лімфоцитів, моноцитів, езинофільних клітин, нейтрофільних клітин на гематологічному аналізаторі   Sysmex SF-3000.

КОРОТКИЙ ОПИС:

Об’єм проби крові подається в аналізатор, де його частина автоматично розводиться з Diastromlyser-SYS-FD-I та Diastromlyser-SYS-FDII. Еритроцити піддіються гемолізу, а лейкоцити  вибірково втрачрють частину своєї цитоплазми і зменшуються в розмірі. Із реакційної камери суспензія кров’яних тілець потрапляє у проточний елемент, через який вона проходить разом з розріджувачем Diaton-SYS-Diluent. Дві рідини течуть незалежними концентричними потоками. Diaton-SYS-Diluent зовні, відібрана проба-всередині.Після цього проба аналізується методом розсіювання лазерного випромінювання під двома кутами з використанням лазерного діоду. Клітини класифікуються  на категорії: лімфоцити (LYM), моноцити  (MONO) езинофільні клітини (EO) та нейтрофільні клітини (NEU).Користуйтесь інструкцією до гематологічного аналізатора для отримання достовірних результатів досліджень

АКТИВНІ ІНГРАДІЄНТИ:

Хлорид натрію                 < 0,5 %

Дью        		< 0,5 %

Орг.Буфер                        < 0,74 %

Стабілізатор      		< 0,5 %

Детергент                          < 2,2 %

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: .

- Зберігати ректив закритим, коли він не використовуються.

- Взірці, проби і всі матеріали, які перебувають в контакті з нами, необхідно розглядати як такі, що здатні переносити інфекцію, а отже утилізувати з належною обережністю.

- Не використовуйте реактив після дати закінчення терміну, вказаному на етикетці.

•  .Слід  уникати бактеріального  зараження

реагентів, у протилежному випадку будуть

одержані помилкові результати аналізу

•     Використовуйте апробовані GLP- методи при

роботі з реагентами

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

1.Особа, яка вводить реагент, повинна бути кваліфікованим працівником лабораторії.

2. Відкрутіть та зніміть ковпачок контейнера/пляшки Під’єднайте впускний клапан до контейнера /пляшки. Затисніть ковпачок.

3. Під'єднайте до аналізатора інші реагенти таким самим чином. (Див. МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ, АЛЕ НЕ ВХОДЯТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)

4. Ретельно заправте інші реактиви в аналізатор виконуючи  всі рекомендації, описані. в інструкції до аналізатора.

5. При встановлені нової партії реактивів неохідно відкалібрувати аналізатор згідно з вказівками, наведеними у інструкції до аналізатора.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Реагент залишається стабільним протягом 12 місяців з дати виготовлення при зберіганні в темному місці в закритій тарі при температурі  15–350C. Термін придатності вказаний на етикетці.  Реагент з ознаками забруднення або нестабільності, а саме каламутності та зміни кольору, необхідно замінити.

Не використовувати реагент, що піддавався замерзанню.

Встановлений на аналізатор реагент є стійкий протягом 60 днів.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Отримані результати повинні бути в межах специфікації аналізатора.

ОБМЕЖЕННЯ

Реагент необхідно використовувати  при  температурі від 15 до 350C. Виміряні  параметри можуть неточними внаслідок впливу вибірок з відхиленням.Ознаки таких умов наведені у інструкції оператора. У випадку виникнення таких умов порівнюйте всі виміряні або обчислені параметри еталонними методами.

Реагент  можуть  використовувати лише у поєднанні з іншими реагентами Diagon. У випадку поєднання з реагентами інших виробників можуть бути одержані помилкові результати.

МАТЕРІАЛИ, ЩО ВИМАГАЮТЬСЯ,

АЛЕ НЕ ВХОДЯТЬ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

• Sysmex SF-3000 hematology analyser.

• Sysmex SF-3000 hematology analyser.

• Diaton-SYS Diluent

Cat. No.: h23101 20 L

• Diastromlyser-SYS-FDI

Cat. No.: h23301 5 L

• Diastromlyser-SYS-FBA

Cat. No.: h23303 5 L

• Dialyser-SYS-SHB

Cat. No.: h23105 5 L

• Diaclean-SYS

Cat. No.: 23106 1 L

ВИМОГИ ДО ЗРАЗКА:

Diastromlyser-SYS-FD-IІ призначений для використання зі зразками крові, забір яких здійснювався за допомогою вакутейнерів з ЕДТА антикоагулянтом. Зразки до гематологічних аналізаторів можуть зберігатися до 8 годин при температурі  16-30 С або до 24 годин після забору при охолодженні до температури  2-8 С.

Користуйтесь інструкцією  гематологічного аналізатора для отримання достовірних результатів досліджень.

ВИРОБНИК:

DIAGON LTD.

Baross u. 52, 1047 Будапешт, Угорщина

Tel.: +36 1 3696500, Fax.: +36 1 3696301

ТОВ "АЛЬБАМЕД" - компанія, яка здійснює підтримку в забезпеченні лабораторій України
м.Київ, вул. Підлісна 1, оф. 27

Телефон:+380675096491,

Телефон:+380677725778,

Телефон:+380930044002,

E-mail:albamed.ua@gmail.com

albamed.com.ua